苏州市农产品质量安全监测中心关于
制样设备的采购公告

为做好重点水产品整治工作，满足日常监督抽检实际需求，进一步提升农产品检测制样质量与效率，我中心拟采购制样设备2台，欢迎符合条件的供应商参与报价。现将有关事项公告如下：

一、项目概况

1. 项目名称：制样设备采购项目。

2. 采购单位：苏州市农产品质量安全监测中心。

3. 采购内容及数量：水产品专用匀浆设备1台、大容量专业研磨设备1台，共2台。

4. 预算金额：总价不超过人民币13万元（含税全包价）。单项预算金额如下，投标文件内必须注明各项产品报价，各项产品的报价不得超过下表中单项预算价格，否则投标文件无效。

| 序号 | 名称 | 单项预算价格（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水产品专用匀浆设备 | 5 |  |
| 2 | 大容量专业研磨设备 | 8 |  |

5. 设备用途：

（1）水产品专用匀浆设备：配备专业研磨套件，能在数十秒钟内将水产品粉碎至分析细度，且粉碎结果均质化程度高，可满足实验室操作和分析过程中提出的各项专业要求。

（2）大容量专业研磨设备：具备智能负载调节、反转及间歇运行模式，能满足日常监督抽查现场高韧性样品（鱼皮、韭菜、蕹菜、大蒜等）的充分均匀粉碎，保障现场制样工作的高质与高效。

6. 供货期：合同签订之日起5个工作日内完成供货、安装调试并交付使用。

7. 交付地点：苏州市吴中区吴中大道1399号农发大厦15楼。

8. 本项目不接受联合体报价，不允许分包、转包。

9. 本次采购不接受进口产品。

二、设备技术参数及配置要求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 技术参数要求 | 配置要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水产品专用匀浆设备 | 1台 | （1）进样尺寸：＜40mm，出样尺寸：＜300μm； （2）常规转速：2000-10000rpm，数字显示，连续可调； （3）样品处理量：150-700ml，视样品种类而定； （4）研磨时间设置：1秒～9分59秒，数字显示，连续可调； （5）转刀：二叶或四叶刀头，刀片不在同一水平面，保持一定间距高度，且具有韧面与钝面之分，可分别用于大块样品的粗粉碎或精细粉碎； （6）研磨套件类型及材质：转刀——不锈钢制、锯齿形不锈钢制、钛制、锯齿形钛制、四叶全不锈钢制；顶盖——标准顶盖、重力顶盖；研磨容器——PC制、PP制、玻璃制、不锈钢制； （7）仪器采用手动开盖方式（非自动开盖），以保证操作便捷，避免因自动开盖机构故障导致仪器无法使用； （8）仪器具有电磁锁，研磨过程中机盖无法打开，机盖未正常锁紧前仪器无法启动，最大限度保障操作安全与便捷； （9）配备独立可拆卸的塑料材质防水底座，并设有导流槽，可有效阻止液体接触电机或电机轴，延长使用寿命（提供实物图片证明材料）； （10）仪器采用按键式操作（非触摸屏设计），避免制样人员戴手套或手上沾有水分时触摸不灵敏，影响制样效率； （11）具有间歇、正转、反转及快速点击模式，并设有两组运行程序，均可在控制面板上直接按键操作（非触摸屏操作）（提供实物图片证明材料和使用说明）； （12）电机采用工业级电机，电机功率不高于1100W； （13）电机轴处设有电机轴保护套，用于保护电机，采用快拆式设计，无需拆卸机器外壳即可拆开保护套进行清理，便于维护，延长电机使用寿命（提供实物图片证明材料）。 | - （1）刀式研磨仪主机，1台； （2）不锈钢锯齿转刀，2把； （3）不锈钢研磨容器，2个； （4）标准顶盖，2个； （5）重力顶盖，2个。 |
| 2 | 大容量专业研磨设备 | 1台 | （1）进样尺寸：＜130mm，出样尺寸：＜300μm； （2）常规转速：500-4000rpm，数字显示，连续可调； （3）样品最大处理量：≥4升； （4）显示屏位置应高于研磨区域上机盖，位于整机最上方，操作方便，且不易沾染样品水分而导致故障（提供实物图片证明材料）； （5）存储模式：程序至少可存储10组常用参数，便于快速调取使用； （6）研磨容器、转刀类型：转刀4种可选，分别为不锈钢制、全不锈钢制、锯齿形不锈钢制、钛制；研磨容器2种可选，分别为PC制、不锈钢制； （7）顶盖类型：有标准顶盖和重力顶盖可选；重力顶盖由重力顶盖上盖、金属导向杆、压盖组成，压盖上无螺钉，可带溢流渠也可不带溢流渠。研磨过程中，可通过手持金属导向杆上下移动压盖，金属导向杆上至少有4个定位槽，旋转金属导向杆即可定位；定位后压盖不可上下移动，可停在特定容积进行研磨（须提供重力顶盖实物照片及结构示意图）； （8）仪器具有电磁锁，研磨过程中机盖无法打开，机盖未正常锁紧前仪器无法启动，最大限度保障操作安全； （9）研磨区域与机箱采用前后式设计，研磨区域具有独立空间，左右无任何机壳遮挡，便于研磨套件安装、样品添加及取样等（提供实物图片证明材料）； （10）具有间歇、正转及反转模式，均可在控制面板上直接操作。 | - （1）刀式研磨仪主机，1台； - （2）不锈钢转刀，2把； - （3）PC研磨容器，2个； - （4）标准顶盖，2个； - （5）重力顶盖，带溢流渠，2个。 |

注：供应商须对上表所列各项技术参数逐项作出实质性响应，并为每项响应内容提供相应的证明材料，涵盖但不限于产品彩页、技术白皮书、实物图片等。其中，技术参数中明确要求提供实物图片的，须严格按要求提供，不得以彩页或白皮书替代。

三、供应商资格要求

1. 具有独立法人资格，营业执照载明的经营范围须涵盖实验分析仪器、仪器仪表及实验室设备的销售和/或制造（生产）等相关业务。

2. 具有所投产品的合法供货渠道；经销商投标的，还须提供生产厂家加盖公章的售后保障承诺书。

3. 近三年（2023年1月1日以来）无重大违法经营记录，未被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法失信主体名单，未被列入“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单。

四、报价要求

1. 本项目采用一次性报价，报价一经提交不得更改。

2. 报价为含税全包价，须包含设备价款、包装、运输、装卸、安装调试、操作培训、税费、质保期内服务等全部费用。

3. 报价均以人民币计；报价单（附件1）须加盖单位公章，并由法定代表人或其授权代表签字。

五、响应文件要求

供应商需提交下列材料，装订成册并加盖公章：

- 营业执照副本复印件、法定代表人身份证明；委托他人代理的，另附授权委托书及被授权人身份证明。

- 资格文件的声明函（附件2）、供应商情况表（附件3）

- 所投产品技术参数对比响应表（格式自拟，逐条对照招标技术要求，注明正偏离/响应/负偏离）及相应证明材料（产品彩页、技术白皮书、检测报告、实物图片等）、原厂售后保障承诺书（加盖原厂公章，经销商提供）。

4. 报价单（格式见附件1）。

5. 售后服务承诺，需明确质保期（整机质保不低于3年，自验收合格之日起算）。

6. 近三年同类设备供货案例证明材料（合同或验收证明复印件）。

7. 无重大违法记录声明。

8. 响应文件有效期承诺（自递交截止之日起不少于60日）。

六、评审与成交

1. 由我单位组织专家开展评审，在通过资格性、符合性审查，响应内容满足全部技术参数要求且报价未超过预算金额的供应商中，选取报价最低者确定为成交供应商。

2. 出现以下情形视为无效响应或终止项目采购：

（1）响应文件逾期送达，或未按要求密封、签署、盖章的；

（2）响应文件不满足采购文件要求的；

（3）报价超过预算金额，或报价不完整、附有选择条件的；

（4）经评审，实质性响应采购文件的响应单位不足三家的。

七、响应材料接收

供应商须在2026年11月12日下午17:00前将所有材料一式五份，正本一份，副本四份，分别装订成册，邮寄或送至苏州市农产品质量安全监测中心，逾期送达的响应文件不予受理，邮寄投递风险由供应商自行承担。递交地址：苏州市吴中区吴中大道1399号农发大厦15楼；收件人：杨曦；联系电话：0512-65857785。包装外部注明：项目名称、响应单位名称、联系人、联系电话，并加盖骑缝章。

八、联系方式

采购咨询联系电话：0512-65857785；

局机关纪委联系电话：0512-65613871。

附件1：仪器设备报价单

附件2：资格文件的声明函

附件3：供应商情况表

苏州市农产品质量安全监测中心

2026年11月6日

附件 1

仪器设备报价单

报价单位（盖章）：

| 仪器设备名称 | 规格型号 | 品牌 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计（元）： |  |  |  |

法定代表人（或授权代表）签字：

联系电话：

日期：    年    月    日

附件 2

资格文件的声明函

苏州市农产品质量安全监测中心   ：

本公司愿就由贵单位组织实施的采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于响应文件、证明和陈述均是真实的、准确的、有效的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

联系人：        ，联系电话：           。

法定代表人（签字或盖章）：

供应商（公章）：

日期：    年    月    日

附件 3

供应商情况表

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 统一社会信用代码 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 商业信誉和健全的财务会计制度介绍 |  |  |  |
| 履行合同所必需的设备和专业技术能力情况 |  |  |  |
| 依法缴纳税收和社会保障资金情况 |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |